## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年23号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 4
2 | 空气肢体压力治疗仪 | 11
3 | 血氧饱和度监测仪 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年23号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 |  |  |  |  | 1、供氧控制 1.1具备空氧混合功能，氧浓度控制范围：21%-100%。 1.2具备内置氧浓度实时监测系统，且无需加载氧电池等耗材。 2、温湿化控制 2.1温度设置范围29℃-37℃，≥九档可调，精确度±2℃；多点温湿度传感器监测。 2.2自动变频温控管路，具备温度检测功能。 2.3具备湿度补偿功能，可手动调节湿度档位。 2.4采用自动加水水盒，可自动保证水盒内水位。 3、操作使用 3.1具备趋势回顾功能，可回顾一定时间内的温度湿度、流量、氧浓度的治疗趋势查看。 3.2具备安全气道设计，主机出风口单项阀并管路不通过主机，患者气不回流至主机，防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒。 3.3具备温度、流量、氧浓度实时监测功能 3.4具备机器保养自动提醒功能及机器保养时间设置功能，到时提醒。 3.5可提供鼻氧管（大中小号）、气管切开界面等耗材 4、报警提示功能 呼吸管道检测报警、堵塞报警、氧源压力报警、水罐水位报警、气体温度监测报警、电源断电提示、环境温度监测提示、治疗使用时间提示、氧浓度提示等。
2 | 空气肢体压力治疗仪 |  |  |  |  | 1、治疗时间：1min--99min，可调节； 2、压力范围：40--200mmHg,可调节； 3、压力保持时间：1s--6s，可调节； 4、循环间隔时间：1s--20s，可调节； 5、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式共8种标准治疗模式； 6、梯度压力功能：防止静脉逆流； 7、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位； 8、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节； 9、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警； 10、配置医用小推车，静音脚轮； 11、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数；
3 | 血氧饱和度监测仪 |  |  |  |  | 1.通过国家III类注册认证，整机便携。 2.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 3.可实时监测分析心率、血氧波形
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年23号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！