## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2025年39号）
供应商名称 （加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 6分钟步行测试系统 | 2
2 | 多关节主被动训练仪（上肢） | 1
3 | 多关节主被动训练仪（下肢） | 1
4 | 体外膈肌起搏器 | 1
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2025年39号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列），填写技术参数时请先对应院方参数进行响应。后再补充其他设备参数
例：第一部分：响应院方参数 第二部分：其他补充参数
1 | 6分钟步行测试系统 |  |  |  |  | 1.心电采集通道：连续实时12通道心电图同步采集和传输； 2.动态输入范围/输入阻抗/共模抑制比：满足YY 1079-2008《心电监护仪》的要求； 3.采集盒屏幕显示：液晶显示屏，动态波形显示，数据清晰、准确； 4.基线控制和稳定性：复位恢复时间≤3s，复位后漂移≤10μV/s RTI； 5.心率测量范围：10bpm～255bpm±3bpm； 6.血压参测量范围和精度：收缩压0mmHg～255mmHg±3mmHg； 7.舒张压10mmHg～215mmHg±3mmHg； 8.静态压力测量范围和精度：0mmHg~300mmHg±3mmHg； 9.过压硬件保护：290mmHg~310mmHg； 10.血氧饱和度量测量范围：0%～100%； 11.血氧饱和度测量测量精度：70%～100%范围内为±2%，35%～69%范围内±4%； 12.脉搏测量范围：10bpm～255bpm； 13.脉搏测量精度：30bpm～255bpm范围内为±3bpm； 14.体温测量范围：25℃～45℃； 15.呼吸测量范围：4次/分～120次/分；精度：±2次/分； 16.传输方式：可用多种传输方式； 17.设备供电：电池供电(可使用充电电池)； 18.波形显示：连续实时12通道心电波形中的3个通道（可选配同步12通道同屏显示），1通道血氧波形； 19.参数显示：连续实时心率，血压，血氧饱和度，呼吸，趋势图，和六分钟试验数据表，双计时器，时钟。 20.在佩戴录入佩戴者信息开始监测后，软件可以自动记录佩戴者的第一组数据作为静态数据； 21.在六分钟步行试验中，可以通过事件按钮添加事件标记、圈数；通过暂停/继续按钮来暂停/继续测试；通过血压按钮来启动血压测量；软件可以在每个分钟节点，提示测量进度，并将测试数据实时同步到心脏康复管理系统； 22. 在完成六分钟试验运动阶段后，软件可自动进入恢复阶段； 23.在结束六分钟试验后，软件可以显示该次测试的完整事件列表，自动生成该次测试的报告； 24.显示器分辨率为1920X1080，可以在win10及以上64位操作系统使用。
2 | 多关节主被动训练仪（上肢） |  |  |  |  | 1、支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。 2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。 3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。 4、训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。 5、电机等级分为高、中、低三档。 6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。 7、设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。 8、上肢臂伸长量电动调节，调节范围：0～150mm，允差±5%。 9、8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～270°可调，允差±10%。 10、机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。 11、主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。 12、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能 13、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。 14、痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。 15、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。 16、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。 17、设备具有手动急停开关。 18、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。 19、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 20、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。
3 | 多关节主被动训练仪（下肢） |  |  |  |  | 1、支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。 2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。 3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。 4、训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。 5、电机等级分为高、中、低三档。 6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。 7、设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。 8、横向直臂长度可电动调节，调节范围：0～150mm。 9、下肢配件调节灵活，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。 10、≥8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。 11、机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。 12、主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。 13、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。 14、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。 15、痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。 16、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。 17、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。 18、设备具有手动急停开关。 19、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。 20、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 21、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。
4 | 体外膈肌起搏器 |  |  |  |  | 1、≥7英寸彩色触摸液晶屏，内置电池可持续供电。 2、输出脉冲频率：工作频率：40Hz±10%。 3、输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V-15V，≥30档调节，误差±15%。 4、输出脉冲串时间间隔：输出脉冲串时间间隔可调节，分为1s-6s可调节，误差±10%。 5、输出脉冲串宽度：1.2s±10%。 6、电极：电极具有纽扣或针插式电极可选，电极与控制器连接良好无松动。 7、血氧饱和度：显示范围0~100%，测量误差80%~100%范围内，±3%。 8、脉冲宽度：≥300us。 9、起搏次数：8~20次/分钟，可选择。 10、治疗时间（指每次治疗的持续时间）：5~60min可选择，有倒计时功能。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2025年39号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！